| Nº Relatório de Ensaio: Test report no.: |  | Nº Ordem Venda: Order no.: |  |  | Pág. 1 de 27 Page 1 of 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Cliente: Client reference no.: |  | Data Ordem Venda: Order date: |  | [data_aceite] |  |
| Cliente: Client: |  |  |  |  |  |
| Nome da Amostra: Test item: |  |  |  |  |  |
| Identificação / Código.: Identification / Type no.: |  |  |  |  |  |
| Norma Aplicável: Order content: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - Agulhas hipodérmicas estéreis para uso único – Requisitos e métodos de ensaio. ABNT NBR ISO 80369-7:2022 - Conectores de pequeno calibre para líquidos e gases em aplicações de saúde - Parte 7: Conectores para aplicações intravasculares ou hipodérmicas. / ABNT NBR ISO 80369-20:2021 - Conectores de pequenos diâmetros para líquidos e gases em aplicações médicas - Parte 20: Métodos de testes comuns. ABNT NBR ISO 9626:2020 – Tubo para agulha de aço inoxidável para fabricação de dispositivos médicos |  |  |  |  |
| Especificação: Test specification: | 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 da ABNT NBR ISO 7864:2020 6.1.1, 6.1.3, 6.2, 6.3 e 6.4 ABNT NBR ISO 80369-7:2022 4, Anexo C, Anexo D, Anexo E e Anexo F da ISO 80369-20:2021. 4, 5.6, 5.8, 5.9 e 5.10 da ABNT NBR ISO 9626:2020. |  |  |  |  |
| Entrada da amostra: Date of sample receipt: | dd/mm/aaaa |  |  |  |  |
| Nº da Amostra: Test sample no: | [etiqueta_amostra] |  |  |  |  |
| Período de Ensaio: Testing period: | dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa |  |  |  |  |
| Local do Ensaio: Place of testing: | Av. Mal. Rondon, 1768 -Jardim Santa Cruz - Salto- SP - Brasil - CEP 13323-100. |  |  |  |  |
| Laboratório: Testing laboratory: | TÜV Rheinland do Brasil Ltda. |  |  |  |  |

| Assinado por: signed by: |  | Autorizado por: authorized by: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: dd/mm/aaaa Date: |  | Data de emissão: dd/mm/aaaa Issue Date: |  |

| Função / Position: |  |  | Signatário Autorizado |  |  | Função / Position: |  | Coordenador Técnico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outros / Ensaiado por: Other:/ Tested by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condição da amostra na saída: Danificada. Condition of the test item at delivery: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Legenda: | C = Conforme as especificações a.m. |  |  | NC = Não Conforme as especificações a.m. |  |  | N/A = Não Aplicável |  | NR = Não Realizado NS = Não Solicitado |
| * Legend: | C = in acordance a.m. test specification(s) |  |  | NC = Not in acordance a.m. test specification(s) |  |  | N/A = Not Applicable |  | NR = Not Tested NS = Not requested |
| Este relatório de ensaio refere-se apenas a amostra a.m. (acima mencionada). Sem a permissão do laboratório, não é permitida a reprodução parcial deste relatório. Este relatório de ensaio não autoriza o uso de nenhuma marca. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜV Rheinland do Brasil Ltda. – Av. Mal. Rondon, 1768 – Jardim Santa Cruz - Salto/ SP - Brasil - CEP 13323-100 Telefone: +55 11 3514 5953 Web: www.tuv.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARTES ENVOLVIDAS

| Solicitante : | TÜV Rheinland do Brasil Ltda. |
| --- | --- |
| Endereço : | Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 6ºAndar – Cj.61 – Bloco 1 – Torre Millano – Água Branca – São Paulo/ SP – CEP: 05001-903. |
| Fabricante : | Mesmo formato e estilo da tabela acima. Confirmar o nome correto na nota fiscal. |
| Endereço : | Manter o mesmo padrão de endereço da tabela acima |

CRONOLOGIA DOS ENSAIOS

| Projeto : | [projeto_codigo] | Nota fiscal da amostra: | XXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- |

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

| Portaria : | N° 84, de 10 de fevereiro de 2021 - INMETRO N° 385, de 17 de setembro de 2021 - INMETRO. |
| --- | --- |
| Procedimento de ensaio : | MS-0028921 Rev.04 MS-0028930 Rev.03 |

ENSAIOS SOLICITADOS

| Fase : | Inicial ou manutenção com 20 ou 32 resultados. |
| --- | --- |

DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA AMOSTRA

| Tipo de produto : | Agulha hipodérmica para uso único. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca comercial : |  |  |  |
| Modelo e/ou referência : |  |  |  |
| Número do lote : | XXXXXX | - | - |
|  | Prova | Contra Prova | Testemunha |
| Quantidade de amostra : | XXXX | - | - |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA AMOSTRA

| Tamanho métrico denominado : | 00 x 00 mm | Composição do aço : | XXXXXX18-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de parede : | Fina, Normal ou Extra fina | Contém trava de segurança...: | Sim ou Não |
| Cor do canhão : | XXXXXX |  |  |

APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA

[foto_embalagem] Figura 1 - Embalagem primária da amostra.

[foto_amostra] Figura 2 - Amostra sob ensaio.

REVISÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório (nº. XXX) emitido em dd/mm/aaaa, cujos ensaios originais foram realizados entre dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa. As alterações relatadas nesta revisão foram: Rev.001 - Relatório inicial. Rev.002 - Reensaio do item 3.5; alterada a tabela 12; inclusão de informações sobre. Os reensaios relatados foram executados entre dd/mm/aaaa e dd/mm/aaa. Relatório revisado por:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[logo_fabricante]; Nome do Importador:. Endereço:. Segundo a declaração enviada pelo cliente no dia XX/XX/XXXX, é declarado o tipo de aço que é utilizado para fabricação da cânula (X...CrNi...), o tipo de parede da cânula (Parede XXXXXXX), cor do canhão (XXXX) e o tipo de agulha (XXXXXXXXXX). Os ensaios foram realizados conforme o plano de ensaio de nº XXXXXXX Rev.XX, pertencente ao nº de projeto P0.XXXXXX e Ordem de venda 7XXXXXXX.

LEGENDA E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

O atendimento aos requisitos referidos nos resultados a seguir remete exclusivamente ao item do documento de referência utilizado no ensaio.

As opiniões, interpretações e avaliações de resultados (conformidade/ não conformidade) expressas neste relatório não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório, conforme NIE-CGCRE-009 Inmetro.

As avaliações estão sendo incluídas para facilitar a compreensão dos resultados de cada item ensaiado.

RESULTADOS

ABNT NBR ISO 7864:2020 Agulhas hipodérmicas estéreis para uso único – Requisitos e métodos de ensaio.

| Cláusula | Descrição do ensaio | Resultados | Avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | REQUISITOS |  |  |
| 4.1 | GERAL |  |  |
|  | O ensaio de produto acabado deve ser conduzido em produtos esterilizados. | Item não solicitado pelo cliente. | NS |
| 4.2 | ESTÁTISTICAS E REPRODUTIBILIDADE DE MÉTODOS DE ENSAIO |  |  |
|  | Qualquer sistema de ensaio adequado pode ser usado quando a precisão e a exatidão (calibragem) requeridas [repetibilidade e reprodutibilidade do gauge (R&R)] puderem ser obtidas. | Item não solicitado pelo cliente. | NS |
| 4.3 | LIMPEZA |  |  |
|  | A uma visão normal, ou corrigida, para visão normal sem aumento e sob uma iluminação de 300 Lx a 700 Lx, a superfície da cânula da agulha hipodérmica deve parecer livre de partículas e matéria estranhas. | As xx amostras estão livres de partículas e matérias estranhas em seu tubo quando vistas por visão normal sem aumento. | C |
|  | O cone Luer do canhão deve parecer livre de partículas e matéria estranhas, quando examinada sob um aumento de 2,5 vezes. | Os cones de Luer do canhão das xx amostras estão livres de partículas e matérias estranhas quando vistas com aumento de 2,5 vezes. | C |
| 4.4 | LIMITES PARA ACIDEZ OU ALCALINIDADE |  |  |
|  | Valor do pH do extrato sob ensaio deve estar dentro de ±1 unidade de pH do fluido de controle. | As xx amostras estão dentro de uma unidade de pH do fluído de controle. Ver tabela 4.4. | C |
| 4.5 | LIMITES PARA METAIS EXTRAÍVEIS |  |  |
|  | Extrato sob ensaio não deve conter valor maior que 5mg/L de chumbo, estanho, zinco e ferro. O conteúdo de cádmio no extrato deve ser menor que 0,1 mg/L. | Os valores de chumbo, estanho, zinco, ferro e cádmio estão abaixo do limite nas xx amostras. Ver tabela 4.5. | C |

| 4.6 | DESIGNAÇÃO DE TAMANHO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Designação para agulha tubular |  |  |
|  | O tamanho da agulha hipodérmica deve ser designado pelo seguinte: - O tamanho métrico da cânula expresso em milímetros. | As xx amostras possuem o tamanho métrico da cânula expresso nas embalagens em milímetros. Exemplo:“ 00 x 0,00 mm”. Ver figura 1. | C |
|  | - O comprimento nominal da cânula da agulha, expresso em milímetros. | As xx amostras possuem o comprimento nominal expresso nas embalagens em milímetros. Exemplo: “00 x 0,00 mm”. | C |
|  | - Opcionalmente, a espessura da parede da agulha, expressa como PR ou RW (parede regular), PF ou TW (parede fina), PEF ou ETW (parede extrafina) ou PUF ou UTW (parede ultrafina). | Este item não foi avaliado por ser um item opcional. | NR |
| 4.6.2 | Designação para agulha cônica |  |  |
|  | Detalhes necessários para que o usuário identifique a agulha, incluindo o tamanho métrico designado, devem ser apresentados de acordo com a seguinte expressão: DE (ponta) / DE (canhão) × C Obs.: DE (ponta): É a medição do diâmetro externo da agulha próximo ao bisel, expresso em mm; DE (canhão): É a medição do diâmetro externo da agulha após a junção da resina do canhão/cânula, expresso em milímetros. C: É o comprimento nominal do tubo da agulha, expresso em milímetros. Exemplo: 0,23 mm/0,25 mm × 6 mm PF. | Segundo declaração do Fabricante a agulha não é cônica. | NA |
| 4.7 | CÓDIGO DE CORES |  |  |
|  | O tamanho métrico designado de agulhas tubulares hipodérmicas ou o primeiro diâmetro completo a partir da ponta de uma agulha cônica deve ser identificado por meio de código de cores em conformidade com a ISO 6009, aplicado à embalagem unitária e/ou à parte do conjunto da agulha como o canhão da agulha ou a capa da agulha. | Os canhões das xx amostras estão identificados por cor (xx), conforme o código de cores da norma ISO 6009. | C |

| 4.8 | CANHÃO DA AGULHA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.8.1 | Encaixe cônico |  |  |
|  | O encaixe cônico do canhão da agulha hipodérmica deve atender aos requisitos da ABNT NBR ISO 80369. | As xx amostras estão em conformidade com os itens desta norma. Ver tabela 4.8.1. | C |
|  | O cone do canhão da agulha deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 594-1. | Os ensaios foram realizados pela norma ABNT NBR ISO 594-1:2003. Ver item acima. as xx amostras estão em conformidade com a esta norma. Ver tabela 4.8.1 | C |
| 4.8.2 | Cor do canhão |  |  |
|  | O canhão deve ser feito de material pigmentado ou não pigmentado. Quando pigmentado, a cor deve estar em conformidade com a ISO 6009. | Os canhões das xx amostras estão confeccionados com material pigmentado (xx) de acordo com a norma ISO 6009. Ver figura 2. | C |
| 4.9 | CAPA DA AGULHA |  |  |
|  | Caso seja fornecida uma capa da agulha separada, ela deve ser feita de material pigmentado ou não pigmentado. Quando pigmentado, a cor deve estar em conformidade com a ISO 6009. | Item não solicitado pelo cliente. | NS |
| 4.10 | CÂNULA DA AGULHA |  |  |
| 4.10.1 | Geral |  |  |
|  | Agulhas tubulares devem estar em conformidade com a ABNT NBR ISO 9626:2020. | As cânulas das xx amostras estão em conformidade com os itens solicitados pelo OCP, que foram: 4 – Materiais, 5.6 – Dimensões (Interno e Externo), 5.8 Rigidez, 5.9 - Resistência à quebra e 5.10 - Resistência à corrosão da norma da ABNT NBR ISO 9626:2020. Ver tabelas 4.10.1.1, 4.10.1.2, 4.10.1.3 e 4.10.1.4. | C |
|  | Para agulhas cônicas, os fabricantes devem determinar como aplicar os ensaios funcionais, especificamente os de rigidez e resistência à quebra, com base em uma determinação de risco específica conduzida de acordo com a ABNT NBR ISO 14971. | O fabricante declarou que a agulha é tubular. | NA |
| 4.10.2 | Tolerância de comprimento |  |  |
|  | O comprimento real da cânula da agulha deve ser igual ao comprimento nominal dentro das tolerâncias dadas na tabela 1 desta norma. | Os comprimentos das cânulas das xx amostras estão dentro da tolerância dada na Tabela 1. Ver tabela 4.10.2. | C |

| 4.10.3 | Ausência de defeitos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Quando inspecionada por visão normal ou corrigida para visão normal sem aumento e sob uma iluminação de 300 Lx a 700 Lx, a superfície externa da cânula deve ser lisa e livre de defeitos. | As xx amostras aparentam estar lisas e livres de defeitos quando examinadas de uma visão normal. | C |
| 4.10.4 | Lubrificantes |  |  |
|  | Se a cânula da agulha for lubrificada o lubrificante não deve ser visível, sob visão normal ou corrigida, como gotículas de fluido na superfície externa ou interna da cânula da agulha. | O lubrificante da cânula das xx amostras não apresenta gotas de fluido vistas de uma visão normal. | C |
|  | Convém que a quantidade de lubrificantes usada não exceda 0,25mg/cm² da área de superfície lubrificada da cânula da agulha. | Este item não foi avaliado por ser um item recomendado. | NR |
| 4.11 | PONTA DA AGULHA |  |  |
|  | A ponta da agulha deve parecer afiada e livre de deformações, quando examinada sob aumento 2,5 vezes. | Sob aumento de 2,5 vezes, as pontas das xx amostras parecem estar afiadas e livres de deformações. | C |
|  | A ponta da agulha deve ser projetada de tal forma a minimizar a deformação e a fragmentação quando da penetração nas tampas de ampolas e/ou frascos. | Este item não foi avaliado por ser um item recomendado. | NR |
| 4.12 | UNIÃO ENTRE O CANHÃO E A CÂNULA DA AGULHA |  |  |
|  | A união do canhão e a cânula não deve se romper com a força aplicada na direção axial, comprimindo ou tracionando a agulha. | A união entre canhão e cânula, das xx amostras, é rompida com força axial superior a dada na Tabela 2. Ver tabela 4.12. | C |
| 4.13 | Diametro Interno |  |  |
|  | a) Um pino-padrão de aço inoxidável com diâmetro apropriado, selecionado a partir dos diâmetros dados na Tabela 3, deve passar pela agulha; | O pino com diâmetro interno apropriado passou através das xx amostras. Ver tabela 4.13. | C |
|  | b) A taxa de fluxo de água pela agulha não pode ser menor que 80 % da taxa de fluxo de água de uma cânula não processada, com diâmetro externo e comprimento equivalentes, tendo um diâmetro interno mínimo em conformidade com a ABNT NBR ISO 9626, quando ensaiadas sob a mesma pressão. | O fabricante declara que agulha é tubular, sendo assim o diâmetro interno foi avaliado pelo item acima. E este item é recomendado. | NA |
| 4.14 | PROTEÇÃO CONTRA FERIMENTOS POR MATERIAL CORTANTE |  |  |
|  | A agulha deve atender aos requisitos da ISO 23908, quando um recurso de proteção contra perfuro cortantes integrado for fornecido. | Item não solicitado pelo cliente. | NS |

| 4.15 | ESTERILIDADE E BIOCOMPATIBILIDADE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.15.1 | Esterilidade |  |  |
|  | A agulha em sua embalagem unitária deve ter sido submetida a um processo de esterilização validado, resultando em um Nível de Garantia de Esterilidade de pelo menos 10-6, em conformidade com normas ISO reconhecidas. | Item não solicitado pelo cliente. | NS |
| 4.15.2 | Biocompatibilidade |  |  |
|  | A agulha deve estar livre de perigos biológicos em conformidade com os requisitos da ABNT NBR ISO 10993-1. | Item não solicitado pelo cliente. | NS |

| Cláusula | Descrição do ensaio | Resultados | Avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Embalagem |  |  |
| 5.1 | Embalagem unitária |  |  |
|  | Cada agulha hipodérmica deve ser selada em uma embalagem unitária. O material e o projeto desta embalagem devem assegurar que o código de cores do conteúdo seja visível. Os materiais da embalagem não podem ter efeitos prejudiciais ao conteúdo. Os materiais e o projeto desta embalagem devem assegurar: a) a manutenção da esterilidade do conteúdo sob condições de armazenamento secas, limpas e adequadamente ventiladas; b) o mínimo risco de contaminação do conteúdo durante a retirada da embalagem; c) proteção adequada do conteúdo durante o manuseio, transporte e armazenamento normais; d) que, uma vez aberta, a embalagem não possa ser facilmente selada novamente, devendo ser óbvio que a embalagem foi aberta | Item não solicitado pelo cliente. | NS |
| 5.2 | Embalagem do usuário |  |  |
|  | Múltiplos itens de embalagem unitária devem ser embalados em uma embalagem do usuário. A embalagem do usuário deve ser suficientemente robusta para proteger o conteúdo durante o manuseio, transporte e armazenamento. Múltiplos itens de embalagem do usuário podem ser acondicionados em uma embalagem de armazenamento e/ou transporte. | Item não solicitado pelo cliente. | NS |

| Cláusula | Descrição do ensaio | Resultados | Avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Informações fornecidas pelo fabricante |  |  |
| 6.1 | Geral |  |  |
|  | A agulha deve estar acompanhada das informações que sejam suficientes para o seu uso seguro, considerando o treinamento e conhecimento de potenciais usuários. Entretanto, para agulhas hipodérmicas de aplicação geral, é reconhecido que não são fornecidas instruções de uso. As informações devem incluir a identificação do fabricante | Item não solicitado pelo cliente. | NS |
| 6.2 | Embalagem unitária |  |  |
|  | A embalagem unitária deve estar marcada com pelo menos as seguintes informações: a) uma descrição do conteúdo, incluindo o tamanho métrico designado em conformidade com 4.6; b) a palavra “ESTÉRIL” ou equivalente, como o símbolo para “Estéril”, ISO 15223-1; NOTA Ver a ISO 15223-1:2012, símbolo número 5.2.1 ou símbolos número 5.2.2 a 5.2.5, indicando o método de esterilização adequadamente. c) uma referência de identificação ao código ou número de lote, precedida pelo símbolo para “Código de lote” da ISO 15223-1 ou a palavra “LOTE”; NOTA Ver a ISO 15223-1:2012, símbolo número 5.1.5. d) as palavras “USO ÚNICO” ou equivalente, como o símbolo para “Não reutilizar”, ISO 15223-1. O termo “descartável” não pode ser usado; NOTA Ver a ISO 15223-1:2012, símbolo número 5.4.2. e) nome e/ou nome comercial do fabricante e, quando aplicável, referência a seu representante autorizado; f) data de validade, se for requerida, precedida pelo símbolo “Validade” da ISO 15223-1. Este símbolo deve ser acompanhado por uma data para indicar que não convém que a agulha seja usada após o final do ano e mês. A data deve ser expressa conforme a ISO 8601, com quatro dígitos para o ano e dois dígitos para o mês, AAAA-MM | Item não solicitado pelo cliente. | NS |

| 6.3 | Embalagem do usuário |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A embalagem do usuário deve estar marcada com pelo menos as seguintes informações: a) descrição do conteúdo, incluindo o tamanho métrico designado em conformidade com 4.6; NOTA: Uma descrição do conteúdo, incluindo o tamanho métrico designado em conformidade com 4.6, a quantidade, o tipo ou ângulo de bisel (ver a NOTA em 4.11) e, opcionalmente, as palavras “parede regular”, ou “parede fina”, ou “parede extrafina”, ou “parede ultrafina”, ou equivalente, ou uma abreviatura como PR (RW), PF (TW), PEF (ETW), ou PUF (UTW), respectivamente. b) a palavra “ESTÉRIL” ou equivalente, como o símbolo para “Estéril”, ISO 15223-1; NOTA Ver a ISO 15223-1:2012, símbolo número 5.2.1 ou símbolos número 5.2.2 a 5.2.5, indicando o método de esterilização adequadamente. c) As palavras “USO ÚNICO” ou equivalente, como o símbolo para “Não reutilizar”, ISO 15223-1. O termo “descartável” não pode ser usado; NOTA Ver a ISO 15223-1:2012, símbolo número 5.4.2. d) uma advertência para verificar a integridade de cada embalagem unitária antes do uso; NOTA Ver a ISO 15223-1:2012, símbolo número 5.2.8. e) uma referência de identificação ao código ou número de lote, precedida pelo símbolo para “Código de lote” da ISO 15223-1 ou pela palavra “LOTE”; NOTA Ver a ISO 15223-1:2012, símbolo número 5.1.5. f) a data de validade, se for requerida, precedida pelo símbolo “validade” da ISO 15223-1. Este símbolo deve ser acompanhado por uma data para indicar que não convém que a agulha seja usada após o final do ano e mês. A data deve ser expressa conforme a ISO 8601, com quatro dígitos para o ano e dois dígitos para o mês, AAAA-MM. NOTA Ver a ISO 15223-1:2012, símbolo número 5.1.4. g) nome e/ou nome comercial e endereço do fabricante e, quando aplicável, referência a seu representante autorizado; h) informações sobre manuseio, armazenamento e transporte, caso não seja usada embalagem alguma de armazenamento. | Item não solicitado pelo cliente. | NS |

| 6.4 | Embalagem de armazenamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Se a embalagem do usuário estiver em uma embalagem de armazenamento, a embalagem de armazenamento deve estar marcada com pelo menos as seguintes informações: a) uma descrição do conteúdo conforme especificado em 6.2 a); b) uma referência de identificação ao código ou número de lote, precedida pelo símbolo para “Código de lote” da ISO 15223-1 ou pela palavra “LOTE”; NOTA Ver a ISO 15223-1:2012, símbolo número 5.1.5. c) a palavra “ESTÉRIL” ou equivalente, como o símbolo para “Estéril”, ISO 15223-1; NOTA Ver a ISO 15223-1:2012, símbolo número 5.2.1 ou símbolos número 5.2.2 – 5.2.5, indicando o método de esterilização adequadamente. d) a data de validade, se for requerida, precedida pelo símbolo “Validade” da ISO 15223-1. Este símbolo deve ser acompanhado por uma data para indicar que não convém que a agulha seja usada após o final do ano e mês. A data deve ser expressa conforme a ISO 8601, com quatro dígitos para o ano e dois dígitos para o mês, AAAA-MM. NOTA Ver a ISO 15223-1:2012, símbolo número 5.1.4. e) nome e/ou nome comercial e o endereço do fabricante e, quando aplicável, referência a seu representante autorizado; f) informações sobre manuseio, armazenamento e transporte do conteúdo. | Item não solicitado pelo cliente. | NS |
| 6.5 | Transporte paletizado |  |  |
|  | Se a embalagem de armazenamento não for utilizada, mas se as embalagens do usuário estiverem embrulhadas para transporte, as informações requeridas em 6.4 devem estar marcadas no envoltório ou devem ser visíveis através dele. | Item não solicitado pelo cliente. | NS |

TABELAS DOS RESULTADOS

| 4.4 |  | Limites para acidez ou alcalinidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH do fluido de controle: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerância ± 1 |
| [PH_FLUIDO_CONTROLE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores medidos – pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | [MEDICAO_1_RESULTADOS] |  | 11 | [MEDICAO_11_RESULTADOS] | 21 | [MEDICAO_21_RESULTADOS] |  | 31 | [MEDICAO_31_RESULTADOS] |  |
| 2 | [MEDICAO_2_RESULTADOS] |  | 12 | [MEDICAO_12_RESULTADOS] | 22 | [MEDICAO_22_RESULTADOS] |  | 32 | [MEDICAO_32_RESULTADOS] |  |
| 3 | [MEDICAO_3_RESULTADOS] |  | 13 | [MEDICAO_13_RESULTADOS] | 23 | [MEDICAO_23_RESULTADOS] |  | - | - |  |
| 4 | [MEDICAO_4_RESULTADOS] |  | 14 | [MEDICAO_14_RESULTADOS] | 24 | [MEDICAO_24_RESULTADOS] |  | - | - |  |
| 5 | [MEDICAO_5_RESULTADOS] |  | 15 | [MEDICAO_15_RESULTADOS] | 25 | [MEDICAO_25_RESULTADOS] |  | - | - |  |
| 6 | [MEDICAO_6_RESULTADOS] |  | 16 | [MEDICAO_16_RESULTADOS] | 26 | [MEDICAO_26_RESULTADOS] |  | - | - |  |
| 7 | [MEDICAO_7_RESULTADOS] |  | 17 | [MEDICAO_17_RESULTADOS] | 27 | [MEDICAO_27_RESULTADOS] |  | - | - |  |
| 8 | [MEDICAO_8_RESULTADOS] |  | 18 | [MEDICAO_18_RESULTADOS] | 28 | [MEDICAO_28_RESULTADOS] |  | - | - |  |
| 9 | [MEDICAO_9_RESULTADOS] |  | 19 | [MEDICAO_19_RESULTADOS] | 29 | [MEDICAO_29_RESULTADOS] |  | - | - |  |
| 10 | [MEDICAO_10_RESULTADOS] |  | 20 | [MEDICAO_20_RESULTADOS] | 30 | [MEDICAO_30_RESULTADOS] |  | - | - |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |  |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.5 |  | Limites para metais extraíveis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites estabelecidos pela norma: Somatória de chumbo, estanho, zinco e ferro <5 mg/kg; Cádmio <0,1 mg/kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pb (Chumbo) (mg/kg) |  | Sn (Estanho) (mg/kg) |  | Zn (Zinco) (mg/kg) | Fe (Ferro) (mg/kg) | Somatória dos elementos (mg/kg) | Cd (Cádmio) (mg/kg) | Resultados |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Conforme |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  |  |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |  |
| Observação: |  |  |  | Limite de Quantificação (LQ): Fe - 0,04 mg/L, Zn 0,02 mg/L, Pb 0,05 mg/L, Sn 0,06 mg/L, Cd 0,06 mg/L). Limite de Detecção (LD): Fe - 0,012 mg/L, Zn 0,006 mg/L, Pb 0,015 mg/L, Sn 0,018 mg/L, Cd 0,003 mg/L). |  |  |  |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.8.1 | Ensaios das montagens cônicas da norma ABNT NBR ISO 594-1 – Montagem cônica com conicidade de 6 % (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos – Parte 1: Requisitos gerais |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Os itens da ABNT NBR ISO 594-1 são atendidos? |  |  |  | Observação |  |  |
| Item 4.1 – Calibração |  |  | Sim Não | - |  |  |
| Item 4.2 – Vazamento de líquidos |  |  | Sim Não | - |  |  |
| Item 4.3 – Vazamento de ar |  |  | Sim Não | - |  |  |
| Item 4.4 – Força de separação |  |  | Sim Não | - |  |  |
| Item 4.5 – Esforço de ruptura |  |  | Sim Não | - |  |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  |  |  |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |

| 4.8.1 | Ensaios de Ajuste cônico da norma ABNT NBR ISO 80369-7:2022 - Conectores de pequeno calibre para líquidos e gases em aplicações de saúde - Parte 7: Conectores para aplicações intravasculares ou hipodérmicas. Ensaios de Ajuste cônico da norma ABNT NBR ISO 80369-20:2021 - Conectores de pequenos diâmetros para líquidos e gases em aplicações médicas - Parte 20: Métodos de testes comuns. |  |  |  |  |  |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item da ABNT NBR ISO 80369-7 |  |  | Resultados |  |  | Observações |  |  |
| 6.1.1. Vazamento de líquido |  |  | Conforme |  |  | - |  |  |
| 6.1.2. Vazamento por decaimento de pressão |  |  | NR |  |  | Ver item 6.1.3 abaixo. |  |  |
| 6.1.3. Vazamento de líquido por pressão positiva |  |  | Conforme |  |  | - |  |  |
| 6.2. Vazamento de ar por pressão sub atmosférica |  |  | Conforme |  |  | Ver Anexo D da ISO 80369-20 |  |  |
| 6.3. Esforço de ruptura |  |  | Conforme |  |  | - |  |  |
| 6.4. Resistência de separação de carga axial |  |  | Conforme |  |  | - |  |  |
| 6.5. Resistencia de separação por desatarraxo |  |  | NA |  |  | Este item não se aplica para o bico Slip. |  |  |
| 6.6. Resistência à fadiga |  |  | NA |  |  | Este item não se aplica para o bico Slip. |  |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  | Manômetro TUV-LAB-, Cronômetro , Dinamômetro TUV-LAB-1112, Termohigrômetro TUV-LAB- e TUV-LAB-, TUV-LAB-1135 e Calibres Ruptura TUV-LAB-1135-xx ao xx, Dispositivo de força e torque TUV-LAB-xx, Dsipositivo de apoio MES-xx e TUV-LAB-xx. |  |  |  |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexo D – ISO 80369-20 |  |  |  | Vazamento de ar por pressão sub atmosférica (Anexo D – ISO 80369-20) |  |  |  |  |  |  |  |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de conector |  |  |  |  |  |  | Luer Slip Luer Lock |  |  |  |  |  |  |
| Conector de referência utilizado de acordo com a ISO 80369 |  |  |  |  |  |  | Figura C1. Figura C.2 Figura C.3 Figura C.4 Figura C.5 Figura C.6 |  |  |  |  |  |  |
| Volume do aparato (mL) |  |  |  |  |  |  | 6,22 |  |  |  |  |  |  |
| Limite da taxa de vazamento ( Pa.m3/s) |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pressão inicial do ensaio (KPa) | Pressão final do ensaio (kPa) |  |  |  | Variação de Pressão (Pa) |  |  | Tempo de ensaio (s) | L=Taxa de vazamento Pa·m3/s |  | Avaliação |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  |  |  |  |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |  |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  |  | Termohigrômetro TUV-LAB 1520, Cronômetro TUV-LAB 9018143, Dispositivo de força e torque TUV-LAV 0988, Calibre TUV-LAB-1135-5, Monovacuômetro TUV LAB 0950. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.10.1.1 |  | Ensaio de dimensões da norma ABNT NBR ISO 9626 – Tubo para agulha de aço inoxidável para fabricação de dispositivos médicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamanho métrico designado (mm) |  |  |  |  | Diâmetro externo especificado (mm) |  |  |  |  | Tipo de parede | Diâmetro interno especificado (mm) |  |
|  |  |  | Mínimo: |  |  |  |  |  | Máximo: |  | Mínimo: |  |
|  | Valores medidos do diâmetro externo (mm) |  |  |  |  |  | Resultados |  |  | Valores medidos do diâmetro interno (mm | Resultados |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Conforme |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  |  |  | Micrômetro, Projetor de perfil e Termohigrômetro. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.10.1.2 |  | Ensaio de rigidez da norma ABNT NBR ISO 9626 – Tubo para agulha de aço inoxidável para fabricação de dispositivos médicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamanho métrico designado (mm) |  |  | Tipo de parede do tubo |  |  | Força de dobramento (N) |  |  | Vão ajustável (mm) |  |  |  | Deflexão máxima especificada (mm) |  |
| Deflexão máxima medida (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 11 |  |  | 21 |  |  |  | 31 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 12 |  |  | 22 |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 13 |  |  | 23 |  |  |  | - | - |  |  |
| 4 |  |  |  | 14 |  |  | 24 |  |  |  | - | - |  |  |
| 5 |  |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  |  | - | - |  |  |
| 6 |  |  |  | 16 |  |  | 26 |  |  |  | - | - |  |  |
| 7 |  |  |  | 17 |  |  | 27 |  |  |  | - | - |  |  |
| 8 |  |  |  | 18 |  |  | 28 |  |  |  | - | - |  |  |
| 9 |  |  |  | 19 |  |  | 29 |  |  |  | - | - |  |  |
| 10 |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  | - | - |  |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  |  |  |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  |  |  |  | Dispositivo de Rigidez TUV-LAB-0967, Termohigrômetro TUV-LAB-1116, Paquímetro TUV-LAB-1147. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.10.1.3 | Ensaio de resistência à quebra da norma ABNT NBR ISO 9626 – Tubo para agulha de aço inoxidável para fabricação de dispositivos médicos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamanho métrico designado (mm) |  | Tipo de parede do tubo |  | Distância entre o suporte rígido e ponto de aplicação da força de dobramento (mm) |  | O tubo das XX amostras quebrou durante o ensaio? |  |
|  |  |  |  |  |  | Sim ou Não |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  |  | Paquímetro TUV-LAB-1147, Termohigrômetro TUV-LAB-1116, Dispositivo de R.Quebra TUV-LAB-0938. |  |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.10.1.4 | Ensaio de resistência à corrosão da norma ABNT NBR ISO 9626 – Tubo para agulha de aço inoxidável para fabricação de dispositivos médicos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamanho métrico designado (mm) |  | Tipo de parede do tubo | Ocorreu corrosão na metade imersa do tubo das XX amostras? |  |  |
|  |  |  | Sim ou Não |  |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  | Cronômetro 9018144, Termohigrômetro TUV-LAB-1520. |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |

| 4.10.2 |  | Tolerâncias de comprimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamanho métrico designado (mm) |  |  |  |  |  | Comprimento especificado (mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mínimo: |  |  |  | Máximo: |  |  |
| Valores medidos do comprimento (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 11 |  | 21 |  |  |  | 31 |  |  |  |
| 2 |  |  | 12 |  | 22 |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 3 |  |  | 13 |  | 23 |  |  |  | - |  | - |  |
| 4 |  |  | 14 |  | 24 |  |  |  | - |  | - |  |
| 5 |  |  | 15 |  | 25 |  |  |  | - |  | - |  |
| 6 |  |  | 16 |  | 26 |  |  |  | - |  | - |  |
| 7 |  |  | 17 |  | 27 |  |  |  | - |  | - |  |
| 8 |  |  | 18 |  | 28 |  |  |  | - |  | - |  |
| 9 |  |  | 19 |  | 29 |  |  |  | - |  | - |  |
| 10 |  |  | 20 |  | 30 |  |  |  | - |  | - |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  |  |  | Paquímetro TUV-LAB-1147, Termohigrômetro 9058343. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.12 |  | União entre o canhão e a cânula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamanho métrico designado (mm) |  |  |  |  |  | Força mínima especificada (N) |  |  |  |  |  |
| Valores medidos da força de rompimento entre canhão e a cânula (N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 11 |  | 21 |  |  |  | 31 |  |  |
| 2 |  |  | 12 |  | 22 |  |  |  | 32 |  |  |
| 3 |  |  | 13 |  | 23 |  |  |  | - | - |  |
| 4 |  |  | 14 |  | 24 |  |  |  | - | - |  |
| 5 |  |  | 15 |  | 25 |  |  |  | - | - |  |
| 6 |  |  | 16 |  | 26 |  |  |  | - | - |  |
| 7 |  |  | 17 |  | 27 |  |  |  | - | - |  |
| 8 |  |  | 18 |  | 28 |  |  |  | - | - |  |
| 9 |  |  | 19 |  | 29 |  |  |  | - | - |  |
| 10 |  |  | 20 |  | 30 |  |  |  | - | - |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |  |  |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  |  |  | Dispositivo de tração e compressão TUV-LAB-0917, Termohigrômetro TUV-LAB-1116. |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.13 | Diâmetro Interno |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamanho métrico designado (mm) |  | Diâmetro do pino (mm) Tolerância (- 0,01) | Tipo de parede do tubo |  | O pino passou através do tubo das XX amostras? |  |  |
|  |  |  |  |  | Sim ou Não |  |  |
| Temperatura ambiental (ºC): |  |  |  | Umidade relativa (%): |  |  |  |
| Instrumentos utilizados: |  | Conjunto de pinos padrões TUV-LAB-0948, Termohigrometro 9058343. |  |  |  |  |  |
| Data de execução do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO UTILIZADOS

INCERTEZA DE MEDIÇÃO

| Cláusula | Descrição | Incerteza |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | Limites para acidez ou alcalinidade | 2,81 % |
| 4.5 | Limites para metais extraíveis (Cd - Cádmio). | 6,88 % |
| 4.5 | Limites para metais extraíveis (Pb - Chumbo). | 7,35 % |
| 4.5 | Limites para metais extraíveis (Zn - Zinco). | 2,40 % |
| 4.5 | Limites para metais extraíveis (Fe - Ferro). | 4,88 % |
| 4.5 | Limites para metais extraíveis (Sn - Estanho). | 9,80 % |
| 4.10.1.1 | Dimensões | 0,60 % |
| 4.10.1.2 | Rigidez | 4,80 % |
| 4.10.2 | Tolerância do comprimento | 1,10 % |
| 4.12 | União entre o canhão e a cânula | 15,00 % |
| 6.2 | Vazamento de ar por pressão sub atmosférica | 0,75% |

A incerteza expandida de medição relatada na tabela acima é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência “k”, com graus de liberdade efetivos correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%.

A regra de decisão para declarações de conformidade neste relatório de teste é baseada na "Zero Guard Band Rule" e "Simple Acceptance" de acordo com e ILAC-G8:09/2019 e Guia IEC 115:2021. Isto significa que a incerteza de medição não é levada em consideração.

FOTOS DA AMOSTRA

[foto_lacre_OCP]

Foto 1 -  Lacre do OCP.

[foto_embalagem_transporte]

Foto 2 -  Embalagem de transporte.

[foto_embalagem_secundaria]

Foto 3 – Embalagem secundária.

[foto_etiqueta_amostra]

Foto 4 – Etiqueta da amostra.

OBSERVAÇÕES

Data de fabricação descrita no lacre: XX/XX/XXXX Número de Certificado: TÜV XX.XXXX

ABRANGÊNCIA E TERMOS DE RESPONSABILIDADE

– Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).

– Este relatório de ensaios é válido somente para o objeto ensaiado nas condições especificadas, não sendo extensível a quaisquer lotes.

– O laboratório não se responsabiliza pela verificação da representatividade ao lote ou uniformidade, das amostras ensaiadas.

– Os pareceres e interpretações dos resultados expressos neste relatório, vinculados a um processo de certificação, são de responsabilidade exclusiva do Organismo de Certificação.

– A reprodução deste relatório de ensaios só poderá ser total e depende de autorização do laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

xxxxx Fim do Relatório xxxxx