## MS- 0028921 Limpeza
Formulário de Registro para Ensaio Inspeção Passa/Falha
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João e Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - Item 4.3 Limpeza
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Luximetro TUV-LAB-0941, Termohigrômetro TUV-LAB-1116.
| Data de execução do ensaio: | 2027-02-27
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): 22 | Umidade (%): 74
| Atende o requisito ? | Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por: João J. da Silva.
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

## MS- 0028921 PH
Formulário de Registro para PH
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João / Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - Item 4.4 Limites de acidez ou alcalinidade
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | pHmetro TUV-LAB-1518, Estufa TUV-LAB-0918, Cronômetro 9018144, Termohigrômetro TUV-LAB-1520.
| Data de execução do ensaio: | 2026-03-05
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): 21 | Umidade (%): 74
| Tempo de preparação de amostra | Início: 10h | Término: 11h
| Produto químicos |  | Números: 1352,1353 e 1499
| Valor do pH do | Tolerância | Tolerância
| Fluído de controle | Valor Máximo Especificado | Valor Mínimo Especificado
| 6.7 | 1 | 1
|  | 7.7 | 5.7
| Valor do PH | Verificação
1 | 6.72 | Aprovado
2 | 6.56 | Aprovado
3 | 6.39 | Aprovado
4 | 6.17 | Aprovado
5 | 6.21 | Aprovado
6 | 6.67 | Aprovado
7 | 6.65 | Aprovado
8 | 6.24 | Aprovado
9 | 6.58 | Aprovado
10 | 6.55 | Aprovado
11 | 6.57 | Aprovado
12 | 6.62 | Aprovado
13 | 6.52 | Aprovado
14 | 6.56 | Aprovado
15 | 6.58 | Aprovado
16 | 6.59 | Aprovado
17 | 6.52 | Aprovado
18 | 6.72 | Aprovado
19 | 6.76 | Aprovado
20 | 6.6 | Aprovado
21 | 6.52 | Aprovado
22 | 6.4 | Aprovado
23 | 6.71 | Aprovado
24 | 6.6 | Aprovado
25 | 6.75 | Aprovado
26 | 6.74 | Aprovado
27 | 6.6 | Aprovado
28 | 6.54 | Aprovado
29 | 6.69 | Aprovado
30 | 6.73 | Aprovado
31 | 6.78 | Aprovado
32 | 6.65 | Aprovado
Conferido por: João J. da Silva.
MP
SP

## MS- 0028921 Metais extraíveis
Formulário de Registro de Metais Extraíveis
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João / Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - Item 4.5 Limites para metais extraíveis
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Espectrofotômetro TUV-LAB-1132, Estufa TUV-LAB-918, Termohigrômetro TUV-LAB-1520, Cronômetro 9018144,TUV-LAB-1116.
| Data de execução do ensaio: | 2026-03-05
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): 21 | Umidade (%): 72
| Tempo de preparação de amostra | Início: 10h | Término: 11h
| Produto químicos |  | Números: 758,760,762,764 e 770
Agulha e Seringas
| Chumbo (mg/L) | Estanho (mg/L) | Zinco (mg/L) | Ferro (mg/L) | Somatório (mg/L) | Cádmio (mg/L)
1 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
2 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
3 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
4 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
5 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
6 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
7 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
8 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
9 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
10 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
11 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
12 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
13 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
14 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
15 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
16 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
17 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
18 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
19 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
20 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
21 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
22 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
23 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
24 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
25 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
26 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
27 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
28 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
29 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
30 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
31 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
32 | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < L.Q. | < 5 | < L.Q.
Conferido por: João J. da Silva.
Equipos
| Bário (mg/L) | Cromo (mg/L) | Cobre (mg/L) | Chumbo (mg/L) | Estanho (mg/L) | Somatório (mg/L) | Cádmio (mg/L)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
SP
MP

## MS-0028930 ISO 80369-7 e 20
| Ordem de Serviço - OS |  | BR26NODK 001
| Técnico responsável: |  | João / Raissa
| Norma e Item da norma: |  | ABNT NBR ISO 7864:2020 - Item 4.8.1 Encaixe cônico da norma ABNT NBR ISO 80369-7:2022 e ABNT NBR ISO 80369-20:2021
| Fabricante: |  | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: |  | Agulha hipodérmica estéril para uso único |  | Equipo de Infusão
| Modelo: |  | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
| Observações: |  | O item 6.1.1 diz que o ensaio de vaz liq. pode ser feito pelo método do item 6.1.2 ou 6.1.3, fiz pelo 6.1.3. - ( Item 6.5 e 6.6 Não aplicavel p bico Slip.)
Informações adicionais de ensaio
| Equipamentos utilizados: |  | Manômetro TUV-LAB-1471, Cronômetro 9018144, Dinamômetro TUV-LAB-1112, TUV-LAB-1116, TUV-LAB-1135-5 e Calibres Ruptura 9023875, Dispositivo de força e torque TUV-LAB-0988, Dsipositivo de apoio MES-049 e TUV-LAB-1469.
| Data de execução do ensaio: |  | 02/03/2026 a
| Condições Ambientais |  | Temperatura (°C): 22 |  | Umidade (%): 65
| 6.1.1. - Vazamento de líquido Atende ao requisito? | 6.1.2. - Vazamento por decaimento de pressão Atende ao requisito? | 6.1.3. - Vazamento de liquido por pressão positiva Atende ao requisito? | 6.2. - Vazamento de ar por pressão sub atmosférica Atende ao requisito? | 6.3. - Esforço de ruptura Atende ao requisito? | 6.4. - Resistência de separação de carga axial Atende ao requisito? | 6.5. - Resistencia de separação por desatarraxo Atende ao requisito? | 6.6. - Resistência à fadiga Atende ao requisito?
1
2 | [8 empty] | 14 a 17/03/2025 - 6.3 - Ruptura 48h
3 | [8 empty] | 19/03/2025 - 6.1.1 e 6.1.3 -Vazamentos
4 | [8 empty] | 19/03 - 6.2 - Vazamento sub
5 | [8 empty] | 18/03- 6.4 - R. Separação
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por: João J. da Silva.
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

## MS-0028930 ISO 80369-20
Formulário de Registro para Vazamento de ar pressã
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João / Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 80369-7 e 20 - 6.2 Vazamento de ar por pressão sub-atmosféria
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
| Observações: | O ensaio foi realizado na condição Luer Slip.
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Termohigrômetro TUV-LAB 1116, Cronômetro TUV-LAB 9018144, Dispositivo de força e torque TUV-LAV 0988, Calibres TUV-LAB-1135-5, Monovacuômetro TUV LAB 0950.
| Data de execução do ensaio: | 09/03/2026 a 10/03/2026
| Condições Ambientais | Temperatura(ºC): 23 | Umidade(%): 77
| Volume mL | 6.22 |  | Limite Pa.m3/s | 0.005
| Sp- Pressão min (KPa) | -85
| tp - Pressão inicial do teste (KPa) | Pressão final do teste ( kPa) | Δp (Variação de pressão) Pa | Δt Tempo do ensaio (s) | L = Taxa de vazamento (Pa.m3/s) | Veridito
1 | -85,0 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | C
2 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
3 | -85,0 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | C
4 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
5 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
6 | -85,0 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | C
7 | -85,0 | -85.2 | 200 | 20 | 6.22e-05 | C
8 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
9 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
10 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
11 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
12 | -85,0 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | C
13 | -85,0 | -85.2 | 200 | 20 | 6.22e-05 | C
14 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
15 | -85,0 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | C
16 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
17 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
18 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
19 | -85,0 | -85.2 | 200 | 20 | 6.22e-05 | C
20 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
21 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
22 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
23 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
24 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
25 | -85,0 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | C
26 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
27 | -85,0 | -85.2 | 200 | 20 | 6.22e-05 | C
28 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
29 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
30 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
31 | -85,0 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | C
32 | -85,0 | -85 | 0 | 20 | 0 | C
Conferido por: João J. da Silva.
Anexo 1 - MS-0028930_Rev.03 - 6.2 Vazamento de ar por pressão sub-atmosféria da ABNT NBR ISO 80369-7 e 20.

## MS-0028930 ISO 80369-20 (2)
Formulário de Registro para Vazamento de ar pressã
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João / Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 80369-7 e 20 - 6.2 Vazamento de ar por pressão sub-atmosféria
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
| Observações: | O ensaio foi realizado na condição Luer Lock.
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Termohigrômetro TUV-LAB 1116, Cronômetro TUV-LAB 9018144, Dispositivo de força e torque TUV-LAV 0988, Calibres TUV-LAB-1135-5, Monovacuômetro TUV LAB 0950.
| Data de execução do ensaio: | 2026-03-10
| Condições Ambientais | Temperatura(ºC): 22 | Umidade(%): 71
| Volume mL | 6.22 |  | Limite Pa.m3/s | 0.005
| Sp- Pressão min (KPa) | -85
| tp - Pressão inicial do teste (KPa) | Pressão final do teste ( kPa) | Δp (Variação de pressão) Pa | Δt Tempo do ensaio (s) | L = Taxa de vazamento (Pa.m3/s) | Veridito
1 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
2 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
3 | -85 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | Conforme
4 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
5 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
6 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
7 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
8 | -85 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | Conforme
9 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
10 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
11 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
12 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
13 | -85 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | Conforme
14 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
15 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
16 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
17 | -85 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | Conforme
18 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
19 | -85 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | Conforme
20 | -85 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | Conforme
21 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
22 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
23 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
24 | -85 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | Conforme
25 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
26 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
27 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
28 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
29 | -85 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | Conforme
30 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
31 | -85 | -85 | 0 | 20 | 0 | Conforme
32 | -85 | -85.1 | 100 | 20 | 3.11e-05 | Conforme
Conferido por: João J. da Silva.
Anexo 1 - MS-0028930_Rev.03 - 6.2 Vazamento de ar por pressão sub-atmosféria da ABNT NBR ISO 80369-7 e 20.

## MS-0028921 Dimensões ISO962
Formulário de Registro para Diâmetro externo da Agulha - Cânula 9626
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João / Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 9626:2020 - Item 5.6 Dimensões (Diâmetro Externo e Interno)
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Micrômetro TUV-LAB-0902 , Projetor de Perfil UCMEL-031, Termohigrômetro 9058343 e Termohigrômetro TUV-LAB-1116.
| Data de execução do ensaio: | 04/03/2026 a 09/03/2026
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): 22 | Umidade (%): 64
| Diâmetro Externo Nominal (mm) | Tolerância - Valor Mínimo Especificado (mm) | Tolerância - Valor Máximo Especificado (mm) | Diâmetro interno mínimo (mm) | Tipo de parede
| 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.241 | fina
| Diâmetro externo Medido (mm) | Verificação | Diâmetro interno Medido (mm) | Verificação
1 | 0.413 | Aprovado | 0.25 | Aprovado
2 | 0.41 | Aprovado | 0.252 | Aprovado
3 | 0.415 | Aprovado | 0.256 | Aprovado
4 | 0.415 | Aprovado | 0.262 | Aprovado
5 | 0.416 | Aprovado | 0.261 | Aprovado
6 | 0.416 | Aprovado | 0.262 | Aprovado
7 | 0.416 | Aprovado | 0.251 | Aprovado
8 | 0.415 | Aprovado | 0.253 | Aprovado
9 | 0.41 | Aprovado | 0.255 | Aprovado
10 | 0.41 | Aprovado | 0.253 | Aprovado
11 | 0.416 | Aprovado | 0.255 | Aprovado
12 | 0.414 | Aprovado | 0.252 | Aprovado
13 | 0.415 | Aprovado | 0.251 | Aprovado
14 | 0.413 | Aprovado | 0.255 | Aprovado
15 | 0.416 | Aprovado | 0.25 | Aprovado
16 | 0.416 | Aprovado | 0.261 | Aprovado
17 | 0.417 | Aprovado | 0.265 | Aprovado
18 | 0.416 | Aprovado | 0.258 | Aprovado
19 | 0.416 | Aprovado | 0.26 | Aprovado
20 | 0.411 | Aprovado | 0.251 | Aprovado
21 | 0.415 | Aprovado | 0.262 | Aprovado
22 | 0.417 | Aprovado | 0.26 | Aprovado
23 | 0.417 | Aprovado | 0.258 | Aprovado
24 | 0.41 | Aprovado | 0.26 | Aprovado
25 | 0.41 | Aprovado | 0.251 | Aprovado
26 | 0.411 | Aprovado | 0.256 | Aprovado
27 | 0.414 | Aprovado | 0.26 | Aprovado
28 | 0.414 | Aprovado | 0.258 | Aprovado
29 | 0.412 | Aprovado | 0.253 | Aprovado
30 | 0.417 | Aprovado | 0.25 | Aprovado
31 | 0.415 | Aprovado | 0.252 | Aprovado
32 | 0.416 | Aprovado | 0.25 | Aprovado
Conferido por: João J. da Silva.
Anexo 2 - MS- 0028921_Rev.04 - Dimensões - (Diâmetro Externo e Interno).

## MS-0028921 Rigidez ISO9626
Formulário de Registro para Rigidez da cânula -9626 Agulha
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João / Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 9626:2020 - Item 5.8 Rigidez (Item 4.10.1 da 7864:2020)
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Dispositivo de Rigidez TUV-LAB-0970, Termohigrômetro TUV-LAB-1116, Paquimetro TUV-LAB-1146.
| Data de execução do ensaio: | 1703/2026
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): 24 | Umidade (%): 67
| Diâmetro externo da cânula (mm) | Tipo de parede | Vão Ajustável (mm) | Força de Dobramento (N) | Deflexão Máxima (mm)
| 0.4 | Fina | 7.5 | 3.4 | 0.34
| Força Aplicada (N) | Deflexão Medida (mm) | Fator de correção da Deflexão | Valor corrigido | Verificação
1 | 3.4 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | Aprovado
2 | 3.4 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | Aprovado
3 | 3.4 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | Aprovado
4 | 3.4 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | Aprovado
5 | 3.4 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | Aprovado
6 | 3.4 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | Aprovado
7 | 3.4 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | Aprovado
8 | 3.4 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | Aprovado
9 | 3.4 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | Aprovado
10 | 3.4 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | Aprovado
11 | 3.4 | 0.2 | 0.06 | 0.14 | Aprovado
12 | 3.4 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | Aprovado
13 | 3.4 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | Aprovado
14 | 3.4 | 0.2 | 0.06 | 0.14 | Aprovado
15 | 3.4 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | Aprovado
16 | 3.4 | 0.2 | 0.06 | 0.14 | Aprovado
17 | 3.4 | 0.2 | 0.06 | 0.14 | Aprovado
18 | 3.4 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | Aprovado
19 | 3.4 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | Aprovado
20 | 3.4 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | Aprovado
21 | 3.4 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | Aprovado
22 | 3.4 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | Aprovado
23 | 3.4 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | Aprovado
24 | 3.4 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | Aprovado
25 | 3.4 | 0.2 | 0.06 | 0.14 | Aprovado
26 | 3.4 | 0.2 | 0.06 | 0.14 | Aprovado
27 | 3.4 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | Aprovado
28 | 3.4 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | Aprovado
29 | 3.4 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | Aprovado
30 | 3.4 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | Aprovado
31 | 3.4 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | Aprovado
32 | 3.4 | 0.2 | 0.06 | 0.14 | Aprovado
Conferido por: João J. da Silva.

## MS-0028921 Resistência quebra
Formulário de Registro para Resistência à quebra - Agulhas
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João / Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 9626:2020 - Item 5.9 Resistência à quebra (Item 4.10.1 da 7864:2020)
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Paquimetro TUV-LAB-1147, Termohigrômetro TUV-LAB-1116, Dispositivo de R.Quebra TUV-LAB-0938.
| Data de execução do ensaio: | 2026-03-10
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): 22 | Umidade (%): 71
| Distância do vão (mm) | Tipo de parede | Ângulo aplicado
| 8 | fina
| Atende ao requisito ? | Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por: João J. da Silva.
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
15°
20 °
25°
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

## MS-0028921 Resist. Corrosão
Formulário de Registro de Resistência à Corrosão - Cânula
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João / Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 9626:2020 - Item 5.10 Resistência à corrosão (Item 4.10.1 da 7864:2020)
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Cronômetro 9018144, Termohigrômetro TUV-LAB-1520.
| Data de execução do ensaio: | 2026-02-27
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): 22 | Umidade (%): 74
| Tempo de ensaio | Início: 8h | Término: 15h
| Produtos químicos |  | Números: 776
| Apresenta sinais de corrosão? | Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por: João J. da Silva.
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
MP
SP
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não

## MS-0028921 Toler. ISO 7864
Formulário de Registro para Tolerância do comprimento da cânula - Agulha
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João / Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - Item 4.10.2 Tolerância do comprimento.
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Paquímetro TUV-LAB-1147, Termohigrômetro 9058343.
| Data de execução do ensaio: | 2026-03-04
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): 22 | Umidade (%): 59
| Comprimento da cânula (mm) | Tolerância Valor Máximo Especificado (mm) | Tolerância Valor Mínimo Especificado (mm)
| 12 | 1 | 2
|  | 13 | 10
| Comprimento Medido (mm) | Verificação
1 | 12.09 | Aprovado
2 | 11.92 | Aprovado
3 | 11.68 | Aprovado
4 | 11.6 | Aprovado
5 | 12.19 | Aprovado
6 | 11.97 | Aprovado
7 | 11.83 | Aprovado
8 | 11.5 | Aprovado
9 | 11.92 | Aprovado
10 | 11.98 | Aprovado
11 | 11.97 | Aprovado
12 | 11.83 | Aprovado
13 | 11.85 | Aprovado
14 | 11.94 | Aprovado
15 | 11.64 | Aprovado
16 | 11.88 | Aprovado
17 | 11.84 | Aprovado
18 | 11.67 | Aprovado
19 | 11.65 | Aprovado
20 | 11.65 | Aprovado
21 | 11.52 | Aprovado
22 | 11.7 | Aprovado
23 | 11.86 | Aprovado
24 | 11.91 | Aprovado
25 | 11.81 | Aprovado
26 | 11.82 | Aprovado
27 | 11.83 | Aprovado
28 | 11.5 | Aprovado
29 | 11.61 | Aprovado
30 | 11.7 | Aprovado
31 | 11.88 | Aprovado
32 | 11.7 | Aprovado
Conferido por: João J. da Silva.

## MS-0028921 Canhão e cânula
Formulário de Registro para União entre o canhão e a cânula - Agulha
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João / Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - 4.12 União entre o canhão e a cânula
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Dispositivo de tração e compressão TUV-LAB-0917, Termohigrômetro TUV-LAB-1116.
| Data de execução do ensaio: | 2026-03-06
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): 23 | Umidade (%): 70
| Diâmetro externo nominal da agulha (mm) | Força mínima permitida (N)
| 0,40 x 12 | 22
| Força de ruptura medida (N) | Verificação
1 | 50 | Aprovado
2 | 51 | Aprovado
3 | 70 | Aprovado
4 | 65 | Aprovado
5 | 61 | Aprovado
6 | 62 | Aprovado
7 | 49 | Aprovado
8 | 56 | Aprovado
9 | 69 | Aprovado
10 | 62 | Aprovado
11 | 47 | Aprovado
12 | 60 | Aprovado
13 | 57 | Aprovado
14 | 61 | Aprovado
15 | 75 | Aprovado
16 | 77 | Aprovado
17 | 70 | Aprovado
18 | 58 | Aprovado
19 | 51 | Aprovado
20 | 53 | Aprovado
21 | 52 | Aprovado
22 | 55 | Aprovado
23 | 66 | Aprovado
24 | 43 | Aprovado
25 | 57 | Aprovado
26 | 62 | Aprovado
27 | 73 | Aprovado
28 | 61 | Aprovado
29 | 66 | Aprovado
30 | 62 | Aprovado
31 | 72 | Aprovado
32 | 63 | Aprovado
Conferido por: João J. da Silva.

## MS-0028921 Diâmetro Interno
Formulário de Registro para Tolerância do Diâmetro interno do tubo da Cânula da Agulha
| Ordem de Serviço - OS | BR26NODK 001
| Técnico responsável: | João / Raissa
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - 4.13 Diâmetro interno
| Fabricante: | Terumo Europe - Bélgica.
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
| Modelo: | Agulha Hipodérmica LL e LS (K-Pack) 0,40 x 12 mm 27G X 1/2 - Cod: KH-2713RBBTUCI - Lote: 2509064, (TÜV 25.1393)
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Conjunto de pinos padrões TUV-LAB-0948 , Termohigrometro 9058343.
| Data de execução do ensaio: | 2026-03-09
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): 22 | Umidade (%): 64
| Verificação do diâmetro do pino, antes do uso (mm) | 0.191
| Equipamento utilizado na verificação: | Micômetro TUV-LAB-0902
| Diâmetro Externo Nominal (mm) | Diâmetro do pino (mm) | Tipo de parede
| 0.4 | 0.19 | Fina
Passou pelo pino ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por: João J. da Silva.
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

## MS- 0028921 ISO 594-1 e 594-2 (hidden)
Formulário de Registro para ISO 594-1
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 594-1:2003 - Requisitos gerais
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais de ensaio
| Equipamentos utilizados: | Dinamômetro TUV-LAB-1112, Termohigrômetro TUV-LAB-1116, Calibre TUV-LAB-1135-2, Calibre TUV-LAB-1135-5 e Calibres Ruptura 9015825, Manômetro TUV-LAB-1471, Cronômetro 9018144, Termohigrômetro TUV-LAB-1520, Peso padrão UC-MEL-635, Disp de apoio TUV-LAB 0988, Disp de apoio TUV-LAB 1469.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): |  | Umidade (%):
ABNT NBR ISO 594-1
| 4.1 - Calibração Atende ao requisito? | 4.2 Vazamento de Liquidos Atende ao requisito? | 4.3 Vazamento de ar Atende ao requisito? | 4.4 Força de Separação Atende ao requisito? | 4.5 - Esforço de Ruptura Atende ao requisito? | Observação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por: João J. da Silva.
Formulário de Registro para ISO 594-2
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 594-2:2003 - Montagem Fixa
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais de ensaio
| Equipamentos utilizados: | Dinamometro , Termohigrometro, Calibre , Calibre e Calibres , Manometro , Cronometro , Termohigromêtro , Peso padrão , Disp de apoio , Disp de apoio .
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): |  | Umidade (%):
ABNT NBR ISO 594-2
| 4.1 - Calibração Atende ao requisito? | 4.2 Vazamento de Liquidos e ar Atende ao requisito? | 4.3 Força de Separaçao Atende ao requisito? | 4.4 Torque Desatarraxante Atende ao requisito? | 4.5 - Facilidade de montagem Atende ao requisito? | 4.6 Resistência Fadiga Atende ao requisito? | 4.5 - Esforço de Ruptura Atende ao requisito? | observação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não